SI.G.VA.C.H.

Sistema de Gestión de Variables para Cultivos Hidropónicos

19 GUIA DEL SENSOR DE PH

# Guía del sensor de pH — para llevar

Para qué es esta hoja: para comprar lo correcto y para tratar bien el electrodo.

Resume lo acordado en el plan de la semana (18_PLAN_DE_LA_SEMANA.md).

____________________________________________________________

# 1. Qué comprar y cómo pedirlo

| Qué | Cómo pedirlo en la tienda | Nota |
| --- | --- | --- |
| Solución de almacenamiento | «¿Tienen solución de almacenamiento 3 M KCl o storage solution para electrodos de pH?» | Con 100 ml sobra para todo |
| Patrones de pH | «¿Tienen soluciones patrón de pH 4,00 y 6,86?» | Imprescindibles: sin ellos no hay calibración |
| Patrón de TDS | «¿Tienen patrón de 707 ppm para TDS?» | Para calibrar el TDS (T-32) |
| Agua destilada | farmacia o supermercado | Solo para enjuagar. Medio litro basta |
| Cloruro de potasio en polvo | «¿Tienen cloruro de potasio p.a. o para análisis?» | Solo si no hay solución preparada. Con 25 g sobra |

Dónde buscar, en orden:

La tienda donde compraste el sensor (electrónica, robótica o hidroponía). Es lo más

probable, y muchas veces venden un kit con los patrones y el KCl juntos.

Los laboratorios de la universidad (química, agronomía, suelos). Suele ser lo más

rápido y gratis, y pueden tener también los patrones.

Droguerías y casas de reactivos químicos de la ciudad.

Farmacia, para el agua destilada y, si acaso, el cloruro de potasio en polvo.

____________________________________________________________

# 2. Las tres reglas de oro

Se guarda en KCl, se enjuaga con agua destilada.

Nunca dejar la sonda sumergida en agua destilada: le roba las sales de dentro y la

arruina.

Al sacarla de un líquido, enjuagar con agua destilada y sacudir las gotas. No frotar

el vidrio con papel ni con los dedos.

____________________________________________________________

# 3. Recuperación del electrodo, paso a paso

[ ] Paso 1. Enjuagar el bulbo con agua destilada y sacudir las gotas. No frotar.

[ ] Paso 2. Sumergir el bulbo 2 o 3 cm en KCl 3 M.

Si todavía no hay KCl, usar patrón de pH 4,00 (sirve como remojo de emergencia).

[ ] Paso 3. Dejarlo 24 a 48 horas a temperatura ambiente, quieto y tapado del polvo.

[ ] Paso 4. Sacarlo y enjuagar con agua destilada; sacudir las gotas.

[ ] Paso 5. Medir en el patrón de 4,00 y en el de 6,86, y anotar las dos tensiones

en la tabla del apartado 6.

____________________________________________________________

## 3.2 El divisor ÷2 que hay que armar antes de medir

La placa PH-4502C se alimenta a 5 V y su salida Po puede acercarse a esa tensión, mientras

que el ESP32 tolera 3,3 V en sus entradas. Entre Po y el pin SVP (GPIO 36) va un divisor

con dos resistencias iguales de 4,7 kΩ:

Po (PH-4502C) ---[ 4,7 kΩ ]---+--- SVP (GPIO 36)
                              |
                          [ 4,7 kΩ ]
                              |
                             GND

El punto del medio es el nodo: ahí se juntan la primera resistencia, la segunda y el cable al

SVP, los tres en el mismo punto. La masa tiene que ser común a la placa del pH y al ESP32.

Comprobación con el multímetro antes de conectar: entre Po y GND debe dar unos 9,4 kΩ

(las dos resistencias en serie), entre el nodo y GND unos 4,7 kΩ, y con el módulo encendido y el

electrodo en el patrón, el nodo debe dar la mitad de lo que hay en Po.

El procedimiento dibujado, con los siete pasos y la tabla de comprobaciones, está en

Figuras/23-divisor-ph.png.

____________________________________________________________

# 4. La prueba que decide

El electrodo sirve si cumple las cuatro:

| Comprobación | Cómo se nota |
| --- | --- |
| Lectura estable | No se va más de 0,1 pH por minuto |
| Repetible | Al volver al mismo patrón, da el mismo número |
| Diferencia clara entre patrones | El 4,00 y el 6,86 se distinguen sin duda y en el orden correcto |
| Tercera referencia | Tras calibrar, el agua de la llave o un patrón de 9,18 da menos de ±0,3 pH de error |

Si falla alguna: el electrodo no sirve para el proyecto y hay que comprar uno nuevo el

mismo día. Si venden la sonda sola, esa es la compra; si no, el kit completo.

## 4.1 Cuándo se revisa y qué número se espera

El remojo empezó el lunes 28/09 a las 19:52 en patrón de pH 4,00. De ahí salen los dos

momentos:

| Momento | Cuándo | Qué se hace |
| --- | --- | --- |
| Las 24 horas | martes 29/09 a las 19:52 | Revisión rápida: que el bulbo esté húmedo y brillante y la lectura quieta. Todavía no se decide nada |
| Las 48 horas | miércoles 30/09 a las 19:52 | Prueba de los dos patrones y decisión: si no revive, se compra la sonda el mismo día |

Qué número se espera. Un electrodo sano entrega unos 59 mV por unidad de pH a 25 °C, así

que entre el patrón de 4,00 y el de 6,86 la diferencia debe rondar los 168 mV, y el patrón de

4,00 es el que da la tensión más alta. No hace falta que dé exacto, pero sí que la diferencia

sea del orden de los cientos de mV y en ese sentido.

Si la diferencia es de unas decenas de mV, si sale invertida, o si el valor se mueve solo, la

membrana no revivió: por más horas de remojo no va a mejorar, y la compra es la salida.

Dos advertencias sobre ese número:

Si el divisor de tensión (las dos resistencias de 4,7 kΩ) ya está armado, todas las

tensiones se ven a la mitad. Lo que se compara es la diferencia por unidad de pH, no el

valor absoluto.

La placa PH-4502C puede amplificar la señal del electrodo. Si amplifica, la diferencia será

proporcionalmente mayor, y eso no es mejor señal: el criterio que manda sigue siendo la

calibración con los tres patrones.

Mientras se espera, no tocar nada: el electrodo quieto, tapado, lejos del sol y del calor, y

sin cambiarle el líquido. El agua desionizada sirve para enjuagar, nunca para guardarlo.

____________________________________________________________

# 5. Cómo guardarlo desde ahora

Después de cada medición: enjuagar con agua destilada, sacudir, y poner el tapón **con

KCl dentro**.

Revisar de vez en cuando que el tapón siga teniendo líquido: si se seca, vuelve a empezar

el problema.

Si va a estar semanas sin usarse: guardarlo vertical, con el tapón lleno de KCl.

____________________________________________________________

# 6. Tabla para anotar las medidas

Estos datos son los que después van al apartado 2.8 como evidencia de la calibración.

| Fecha | Tensión en patrón 4,00 (mV) | Tensión en patrón 6,86 (mV) | Temperatura (°C) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |

____________________________________________________________

# 7. Lo que NO hay que comprar ni hacer

Fertilizante agrícola de cloruro de potasio (el saco de 50 kg, etiquetado 0-0-60): es la

misma sal, pero con impurezas y colorantes que obstruyen la unión del electrodo.

Sal dietética de cocina («sal sin sodio») para preparar la solución: lleva aditivos.

Guardar la sonda seca o sumergida en agua destilada.

Forzar el tapón ni meter nada por las ranuras de la jaula negra del bulbo.

Comprar una sonda nueva antes de la prueba, salvo que el vidrio esté partido.